## Tabelle1
Nummer | Beschreibung | Kriterium | erwartete Antwort | Antwort Hersteller
1 | Mindestanforderungen | Überschrift
2 | nachfolgend verwendeter Begriff "Pumpe" oder "Pumpen" beinhaltet alle Infusionsspritzenpumpen und Infusionspumpen entsprechend DIN EN 60601-2-24 | Überschrift
3 | EU-MDR-Zertifizierung des angebotenen Geräts liegt vor oder wird vorbereitet (letzteres sofern noch nach MDD in Verkehr gebracht) | Ausschlusskriterium | ja/nein
4 | EU-Konformitätserklärung liegt vor | Ausschlusskriterium | ja/nein
5 | integrierte Befestigung (z. B. zur Montage an Normprofilschiene) | Ausschlusskriterium | ja/nein
6 | Standby-Funktion mit Unterbrechung der Medikamenten-Applikation unter Erhalt der zuvor eingestellten Parameter | Ausschlusskriterium | ja/nein
7 | temporäre und direkte Stummschaltung einer akustischen Alarmierung am Gerät | Ausschlusskriterium | ja/nein
8 | automatische Umstellung von Netz-Versorgung auf Akku-Versorgung bei Ausfall der Netz-Versorgung | Ausschlusskriterium | ja/nein
9 | integriertes Netzteil? | Ausschlusskriterium | ja/nein
10 | Daten / Einstellungen bleiben nach Abschalten / Standby / Akku-Erschöpfung vollständig erhalten und werden bei kurzfristig erneutem Einschalten angezeigt | Ausschlusskriterium | ja/nein
11 | identische Bedienphilosophie, Parameter-Darstellung, Menü-Konfiguration für Infusionsspritzen- und Infusionspumpe | Ausschlusskriterium | ja/nein
12 | Folientastatur und/oder Touchdisplay | Ausschlusskriterium | ja/nein
13 | Touchdisplay | Ausschlusskriterium | ja/nein
14 | Folientastatur und/oder Touchdisplay auch mit Einweg-Untersuchungs-Handschuhen nutzbar | Ausschlusskriterium | ja/nein
15 | Beleuchtete Folientastatur oder beleuchtetes Touchdisplay | Ausschlusskriterium | ja/nein
16 | farbcodierte Darstellung der Medikamente nach ISO-Norm/DIVI-Standard auf dem Display | Ausschlusskriterium | ja/nein
17 | Mechanismen zu Reduktion von Fehlbedienungen (z.B. Zweikanaligkeit, Sperrung der Tastatur / des Touchdisplays) als Schutz vor Fehlbedienungen | Ausschlusskriterium | ja/nein
18 | Setzen von Hard- und Softlimits in der Medikamentendatenbank, auch für unterschiedliche Bereiche der Klinik, individualisierbar? | Ausschlusskriterium | ja/nein
19 | Möglichkeit zur Einstellung der Helligkeit der Beleuchtung | Ausschlusskriterium | ja/nein
20 | Nachmtmodus der Beleuchtung | Ausschlusskriterium | ja/nein
21 | Oberflächen geeignet zur Wisch-Desinfektion mit RKI/VAH-gelisteten Desinfektionsmitteln | Ausschlusskriterium | ja/nein
22 | Eignung für folgenden Desinfektionsmittel: Begrenzt viruzid (Standard): Mikrozid® universal wipes premium maxi* Optisal® N 0,5% (erweitertes Wirkspektrum) Viruzid + Sporizid: Ultrasol Oxy® Wipes Viruzid + Sporizid: Perform® 1% | Ausschlusskriterium | ja/nein
23 | Oberflächen glatt, geschlossen und leicht zu reinigen | Ausschlusskriterium | ja/nein
24 | Bitte benennen Sie mindestens ein Referenzhaus (mehr als 500 Planbetten) mit einer vernetzten Installation (zentrale Verwaltung / Alarmanagement /Medikamentendatenbank) von mindestens 1000 Pumpen in den DACH Ländern | Information | Aufzählung
25 | zusätzliche Anforderungen | Überschrift
26 | Möglichkeit zur Stapelung mehrerer Pumpen mit Verriegelung ohne Ordnungssystem | Information | ja/nein
27 | Akku-Wechsel ohne nachfolgende STK möglich? | Information | ja/nein
28 | Akku ohne zeitlich vorgegebenes Austausch-Intervall (Austausch somit nur abhängig vom Zustand)? | Information | ja/nein
29 | Welche Mechanismen zum Schutz vor Fehlbedienung sind vorhanden? (z.B. Zweikanaligkeit, Sperrung der Tastatur / des Touchdisplays) | Information | Aufzählung
30 | Welche Mechanismen zum Schutz vor Fehlanwendung sind vorhanden? (z.B. Kolbenbremse bereits bei nicht adaptierten Pumpenantrieb, Schlitzklemmen/Klemmmechanismen im Infusionssystem nach dem Öffnen einer Infusionspumpe) | Information | Aufzählung
31 | Aus welcher Höhe können Ihre Produkte (Infusionsspritzenpumpen und Infusionspumpen) fallen, ohne dass das Gerät funktionell beeinflusst wird? (Angabe in m) | Information | Angabe
32 | Freier Fall aus mehr als 0,5 m Höhe, ohne dass das Gerät funktionell beeinflusst wird | Information | ja/nein
33 | Welche Systeme zur Reduktion von Dosierfehlern (DERS / über Hard- und Software-Limits hinausgehend) werden verwendet? | Information | Aufzählung
34 | Sind unterschiedliche DERS-Einstellungen für verschiedene Stationen / Funktionsbereiche / Patientengruppen vorhanden? | Information | ja/nein
35 | Ist ein integrierter Tragegriff vorhanden? | Information | ja/nein
36 | Automatische Anpassung der Helligkeit (Bedientasten, Display) über Sensor möglich? | Information | ja/nein
37 | IT-Anbindung / Datenschutz | Überschrift
38 | Ist die Nutzung virtualisierter Server (Bereitstellung durch MHH) für die gesamte Infusionstechnik vorgesehen? : zentrale Verwaltung / Medikamenten-Bibliothek und zentrale Anzeige / zentrales Alarm-Management | Information | ja/nein
39 | Anschluss der Systeme an ein vorhandenenes, verteiltes Alarmsystem der Firma ASCOM nach IEC 60601-1-8:2014 möglich? unter anderem zur Entwicklung eines silent-ICU-Konzeptes | Information | ja/nein
40 | Ist das System SDC-ready (bei nein Angabe des erwarteten Inbetriebnahmedatums) | Information | ja/nein/Angabe
41 | Ist auf der SDC-Basis ein silent-ICU-Konzept vorhanden oder zumindest in Entwicklung (bei nein Angabe des erwarteten Inbetriebnahmedatums) | Information | ja/nein/Angabe
42 | Ist die Hinterlegung der MHH-Strukturen (Gebäude-Ebene / Raum /Station / Funktionsbereich) in der Konfiguration (zentrale Verwaltung / Medikamenten-Bibliothek und zentrale Anzeige / zentrales Alarm-Management) möglich | Information | ja/nein
43 | Ist die zentrale Bereitstellung von Updates für die Clientsoftware möglich? | Information | ja/nein
44 | Ist die Nutzung von Standard PCs (Thin-Client) des Auftraggebers im Klinik-Netzwerk für die zentrale Verwaltung / Medikamenten-Bibliothek und zentrale Anzeige / zentrales Alarm-Management mölich? | Information | ja/nein/Angabe der Mindestanfordreungen an die Clients
45 | Welche IT-Strategie nutzen Sie für die zentrale Verwaltung / zentrales Infusionsmanagement (Cloudlösung oder on premise)? | Information | Aufzählung
46 | Welche IT-Strategie nutzen Sie für die Medikamenten-Bibliothek (Cloudlösung oder on premise)? | Information | Aufzählung
47 | Welche IT-Strategie nutzen Sie für die zentrale Anzeige / zentrales Alarm-Management (Cloudlösung oder on premise)? | Information | Aufzählung
48 | Skizzieren Sie für das Geamtsystem Ihr IT-Sicherheitskonzept? Z.B. verwendete Übertragungsprotokolle, Verschlüsselungstechnologien, etc. | Information | Aufzählung
49 | Bei Verwendung von Cloudlösungen müssen die genutzen Server innerhalb der EU installiert sein | Ausschlusskriterium | ja/nein
50 | Ist bei Ihnen die bidirektionale Datenübertragung mit der Pumpe generell End-zu-End verschlüsselt? | Information | ja/nein
51 | Sind die Geräte-Einstellungen zugriffsgeschützt? | Information | ja/nein
52 | Werden die Daten auf der Pumpe werden verschlüsselt gespeichert? | Information | ja/nein
53 | Können in der Pumpe verwendete und/oder gespeicherte Patientendaten de-identifiziert werden (Anonymisierung / Pseudonymisierung) z. B. mit Fall-Nummer? | Information | ja/nein
54 | Werden herstellerseitige Zugriffe auf die Infusionstechnik einschließlich der Mitarbeiter-Rückverfolgbarkeit dokumentiert? | Information | ja/nein
55 | LOG-Files über herstellerseitige Zugriffe auf die Infusionstechnik werden zur Verfügung gestellt bzw. die Methodik mit dem CISO abgestimmt | Information | ja/nein
56 | Sicherheitslücken gemäß National Institute of Standards and Technology und/oder BSI treffen nicht zu, sind adressiert oder bereits geschlossen? | Information | ja/nein
57 | Angabe aktueller (beginnend Q3/2024) Sicherheitslücken, die addressiert oder bereits geschlossen sind | Information | Aufzählung
58 | Wie lange ist ein lokales Backup aller betriebsrelevanten Parameter in der Pumpe bei stromlosigkeit verfügbar? (Angabe in Monaten) | Information | Angabe
59 | Wie lange ist eine lokale Medikamentendatenbank in der Pumpe bei stromlosigkeit verfügbar? (Angabe in Monaten) | Information | Angabe
60 | Ist ein Firmware-Update der Pumpen über die zentrale Verwaltung / zentrales Infusionsmanagement möglich? | Information | ja/nein
61 | Ist ein Firmware-Update der Pumpen durch lokale Medizintechnik-Abteilung möglich? | Information | ja/nein
62 | Welche integrierten Sicherheitsfunktionen / Prüfalgorithmen sind in den Pumpen vorhanden? Hardware bzw. Softwarelösungen? Bitte spezifizieren | Information | Aufzählung
63 | Ist eine Verwendung der Pumpen ohne Netzwerk-Zugriff möglich? | Information | ja/nein
64 | Ist eine automatische Übertragung von Voralarmen, Alarmen, Fehlermeldungen, Einstellungen, Förderraten von der Pumpe zu zentralen Anwendungen nach Wiederherstellung der Netzwerk-Verbindung ("back-filling") vorhanden? | Information | ja/nein
65 | Ist ein Anschluss zur Datenübertragung an das PDMS (aktuell Fa. medisite GmbH - m.life, Fa. IMESO - ICUData PDMS, und Fa. Mesalvo GmbH - ANDOK) über lokalen Daten-Kollektor über direkte Schnittstelle (ohne Netzwerk-Verwendung) möglich? | Information | ja/nein
66 | Ist ein Anschluss zur Datenübertragung an das PDMS (aktuell Fa. medisite GmbH - m.life, Fa. IMESO - ICUData PDMS, und Fa. Mesalvo GmbH - ANDOK) über eine zentrale Datenkollektor Schnittstelle (unter Nutzung der Netzwerk-Infrastruktur / Healthconnect Kommunikationsserver der Fa. Intersystems) möglich? | Information | ja/nein
67 | Bestehen bereits in Referenzkliniken lokale und/oder zentrale Schnittstellen zu unten genannten PDMS-Systemen? | Information | Aufzählung
68 | Schnittstelle zu Fa. medisite GmbH - m.life | Information | ja/nein
69 | Angabe verfügbarer Schnittstellenformate für Fa. medisite GmbH - m.life | Information | Aufzählung
70 | Schnittstelle zu Fa. IMESO - ICUData PDMS | Information | ja/nein
71 | Angabe verfügbarer Schnittstellenformate für Fa. IMESO - ICUData PDMS | Information | Aufzählung
72 | Schnittstelle zu Fa. Mesalvo GmbH - ANDOK | Information | ja/nein
73 | Angabe verfügbarer Schnittstellenformate für Fa. Mesalvo GmbH - ANDOK | Information | Aufzählung
74 | Schnittstelle zu Fa. ID Berlin GmbH & Co. Kga - ID MEDICS | Information | ja/nein
75 | Angabe verfügbarer Schnittstellenformate für Fa. ID Berlin GmbH & Co. Kga - ID MEDICS | Information | Aufzählung
76 | Schnittstelle zu Fa. BD, Becton Dickinson GmbH - CATO | Information | ja/nein
77 | Angabe verfügbarer Schnittstellenformate für Fa. Fa. BD, Becton Dickinson GmbH - CATO | Information | Aufzählung
78 | Connectivity / IHE-Funktionen | Überschrift
79 | IHE-Profile stand-alone (somit offen für andere Systeme wie z. B. Datenkollektoren zur PDMS-Verbindung) | Überschrift
80 | - IHE PCD-03 PIV verfügbar? | Information | ja/nein
81 | - IHE PCD-04 ACM verfügbar? | Information | ja/nein
82 | - IHE PCD-10 IPEC verfügbar? | Information | ja/nein
83 | - IHE PCD-15 MEMDMC verfügbar? | Information | ja/nein
84 | - weitere IHE PCD-Profile verfügbar? | Information | ja/nein/Aufzählung
85 | IHE-Profile vernetzt im eigenen zentralen Infusionsmanagement | Überschrift
86 | - IHE PCD-03 PIV verfügbar? | Information | ja/nein
87 | - IHE PCD-04 ACM verfügbar? | Information | ja/nein
88 | - IHE PCD-10 IPEC verfügbar? | Information | ja/nein
89 | - IHE PCD-15 MEMDMC verfügbar? | Information | ja/nein
90 | - weitere IHE PCD-Profile verfügbar? | Information | ja/nein/Aufzählung
91 | Schnittstelle zu i.s.h.med (Fa. Oracle Cerner) vorhanden oder zumindest in Entwicklung? | Information | ja/nein
92 | Angabe verfügbarer Schnittstellenformate für i.s.h.med-Anbindung (Fa. Oracle Cerner) | Information | Aufzählung
93 | Schnittstelle zum KIS der Fa. Avelios Medical vorhanden oder zumindest in Entwicklung? | Information | ja/nein
94 | Angabe verfügbarer Schnittstellenformate für das KIS der Fa. Avelios Medical | Information | Aufzählung
95 | System zur Dokumentation von | Überschrift
96 | - Patienten-ID und Fall-Nummer | Information | ja/nein
97 | - Medikamentenname | Information | ja/nein
98 | - applizierte Dosis | Information | ja/nein
99 | - Zeitraum der Medikamentengabe (ggf. mit Verweis auf Profil) | Information | ja/nein
100 | - applizierte Menge im Zeitraum | Information | ja/nein
101 | - Mitarbeiter-ID (Freigabe der Applikation) | Information | ja/nein
102 | Ordnungssystem für Pumpen | Überschrift
103 | universielle Halterung zur Befestigung an Rundrohren und Normprofilschienen (ohne Werkzeug) | Information | ja/nein
104 | Wieviele Plätze für Infusionsspritzenpumpen und/oder Infusionspumpen sind minimal in Ihrem Einzel-Ordnungssystem/Segment vorhanden? | Information | Angabe
105 | Wieviele Plätze für Infusionsspritzenpumpen und/oder Infusionspumpen sind maximal in Ihrem Einzel-Ordnungssystem/Segment vorhanden? | Information | Angabe
106 | Auf wieviele Plätze für Infusionsspritzenpumpen und/oder Infusionspumpenkann Ihr Ordnungssystem maximal erweitert werden? | Information | Angabe
107 | Sind die Plätze im Ordnungssystem durch Infusionsspritzenpumpen und Infusionspumpen universiell nutzbar? | Information | ja/nein
108 | Ist die Bestückung der einzelnen Ordnungssysteme variabel und ohne Auswirkung auf die vorhandene oder verbleibende Anzahl Pumpen? | Information | ja/nein
109 | Ist die Montage und Demontage der Pumpen aus dem Ordnungssystem ohne Werkzeug möglich? | Information | ja/nein
110 | Wird die Strom-Versorgung und Netzwerk-Verbindung über eine integrierte Verbindung mit automatischer Herstellung bei Einschub / Einhängen der Pumpen hergestellt? | Information | ja/nein
111 | Fungiert die Netzwerk-Verbindung als bidirektionale Verbindung mit Zusammenfassung für mehrere Pumpen in den zusammengefügten Ordnungssystemen? | Information | ja/nein
112 | mindestens mögliche Konfiguration von 16 Pumpen an einem Platz / auf einer Bettseite | Information | ja/nein
113 | Sind die Ordnungssysteme auch in zwei Reihen nebeneinander (z.B. 2 mal 8 ) anordenbar? | Information | ja/nein
114 | jede Reihe des Ordnungssystems mit zentraler Alarm-Anzeige (zusammengefasst für die je Reihe maximal mögliche Anzahl Ordnungssysteme) | Information | ja/nein
115 | zentrale und gut sichbare Alarm-Anzeige mit unterschiedlicher Alarm-Zuordnung (technisch / medizinisch) | Information | ja/nein
116 | akkugepufferte Alarmfunktion im Ordnungssystem | Information | ja/nein
117 | Ist eine zentrale Änderung der Lautstärke aller eingesteckten Pumpen über das Ordnungssystem möglich? | Information | ja/nein
118 | Verwendung Ordnungssystem auch Einheit im Rahmen von Patiententransporten nutzbar | Information | ja/nein
119 | Tragegriff an Oberseite für Ordnungssystem verfügbar? | Information | ja/nein
120 | Tragegriff in Ordnungssystem als Option verfügbar? | Information | ja/nein
121 | Aufbau-Höhe eines Standardsegments in cm | Information | Angabe
122 | Aufbau-Breite eines Standardsegments in cm | Information | Angabe
123 | Aufbau-Tiefe eines Standardsegments (inkl. etwaiger Halterungen) in cm | Information | Angabe
124 | Gewicht eines Standardsegments (inkl. 4 Infusionsspritzenpumpen oder Infusionspumpen, Angabe des höheren Gewichts) in kg | Information | Angabe
125 | Hersteller Ordnungssystem: | Information | Angabe
126 | Modell/Typ: | Information | Angabe
127 | Monat und Jahr der Markteinführung | Information | Angabe
128 | letzter Softwarerelease (Version und Datum) | Information | Angabe
129 | frühestmögliche Lieferzeit in Kalenderwochen nach Auftragserteilung / Staffelung 60 Stück | Information | Angabe
130 | Netzwerk-Schnittstelle (LAN) integriert in Ordnungssystem (u.a. zur Nutzung der Bettplatzzuordnung)? | Information | ja/nein
131 | Netzwerk-Schnittstelle (WLAN) integriert in Ordnungssystem (u.a. zur Nutzung der Bettplatzzuordnung)? | Information | ja/nein
132 | Werden anderweitige Technologien zur Bettplatzzuordnung genutzt? | Information | ja/nein/Angabe
133 | Austausch einer defekten Netzwerk-Schnittstelle durch die lokale Medizintechnik-Abteilung möglich | Information | ja/nein
134 | maximal anschließbare Anzahl Pumpen pro Bettplatzordnungssystem? | Information | Angabe
135 | MRT-fähige Ordnungssysteme für mindestens 3 Pumpen verfügbar? (Angabe der Steckplätze) | Ausschlusskriterium | ja/nein/Angabe
136 | Nennen Sie die Betriebsbedingungen des Systems unter Berücksichtigung von Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit (kondensierend, nicht kondensierend) | Information | Angabe
137 | Nennen Sie die Lagerbedingungen des Systems unter Berücksichtigung von Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit (kondensierend, nicht kondensierend) | Information | Angabe
138 | Ist das System für die Verwendung in bodengebundenen (Rettungs-) Fahrzeugen zugelassen (ITW, NAW, NEF, RTW, KTW, etc.), u.a. Montage an Fahrtragen-Systemen / Transportinkubatoren? | Information | Angabe/Bedingungen/Zertifikat
139 | Ist das System für die Verwendung in luftgebundenen (Rettungs-) Fahrzeugen zugelassen (ITH, RTH, Ambulanzjet etc.), u.a. Montage an Tragensysteme / Transportinkubatoren? | Information | Angabe/Bedingungen/Zertifikat
140 | Ist das System für die Verwendung auf Schiffen zugelassen (Seenotrettungskreuzer, Marine etc.)? | Information | Angabe/Bedingungen/Zertifikat
141 | Ist das System für die Verwendung in Druck- bzw. Tauchkammern zugelassen (Gesamtdruck max. 6 bar, entspricht ca. 50 m Wassertiefe) , z.B. im Rahmen der hyperbaren O2-Therapie? | Information | Angabe/Bedingungen/Zertifikat
142 | zentrale Verwaltung | Überschrift
143 | zentrale Anzeige (z. B. als internes Web-Portal oder Dashbord) | Information | ja/nein
144 | vordefinierte Auswertungen über gesamte Pumpenanzahl | Information | ja/nein
145 | Export-Möglichkeit im csv-Format zur Erstellung einer Auswertungen über gesamte Pumpenanzahl | Information | ja/nein
146 | Möglichkeit zur Ortung der einzelnen Pumpen (Netzwerk LAN), wenn diese im Ordnungssystem stecken | Information | ja/nein
147 | STK-Daten-Erfassung (Pumpen und Ordnungssysteme) | Information | ja/nein
148 | Auslesen von Konfiguration und Software-Version über Netzwerk (LAN und/oder WLAN) | Information | ja/nein/Angabe
149 | Verteilung Software-Updates über Netzwerk (LAN und/oder WLAN) | Information | ja/nein/Angabe
150 | Verteilung Konfigurationsdaten über Netzwerk (LAN und/oder WLAN) | Information | ja/nein/Angabe
151 | Verwendung einer Medikamentensoftware unabhängig vom Hersteller der Infusionstechnik | Information | ja/nein
152 | Verteilung der Medikamenten-Bibliothek über das Netzwerk (LAN und/oder WLAN) | Information | ja/nein/Angabe
153 | Verteilung von Einmal-Artikel-Katalog über das Netzwerk (LAN und/oder WLAN) | Information | ja/nein/Angabe
154 | Lizenz: Medikamenten-Bibliothek (Medikamenten-Datenbank) | Überschrift
155 | Verwendung zentraler Medikamenten-Bibliothek | Information | ja/nein
156 | getrennte Medikamenten-Bibliothek für pädiatrische und adulte Patienten | Information | ja/nein
157 | Einspielung der zentralen Daten in die lokalen Infusionsspritzenpumpen und Dauerinfusionspumpen über Netzwerk | Information | ja/nein
158 | Datenbank für mindestens 1000 verschiedene Medikamente mit Möglichkeit zur Unterteilung in mindestens 15 Kategorien | Information | ja/nein
159 | hierfür alternativ Nutzung WLAN (sofern für Pumpen gefordert und/oder verfügbar) | Information | ja/nein
160 | Medikamente in Gruppen sortierbar | Information | ja/nein
161 | Patientenprofile mit Hinterlegung von Medikamenten mit dementsprechend spezifischen Parametern | Information | ja/nein
162 | manuelle Erfassung Medikament mit Name, Soft- und Hardlimit direkt an der Spritzenpumpe | Information | ja/nein
163 | Medikamenten-Bibliothek zugriffsgeschützt | Information | ja/nein
164 | Abfrage Nutzung der Medikamenten-Bibliothek nach Einschalten der Pumpe und manuelle Verwendung der Medikamenten-Bibliothek | Information | ja/nein
165 | Deaktivierung Nutzung der Medikamenten-Bibliothek in den Grundeinstellungen der einzelnen Pumpen | Information | ja/nein
166 | Deaktivierung Nutzung der Medikamenten-Bibliothek in den Grundeinstellungen der einzelnen Pumpen einer gesamten Station | Information | ja/nein
167 | Pflege der Medikamentendatenbank über herstellereigene Software (lokale Installation / on premise) oder Plattform (Cloudlösung) | Information | ja/nein
168 | Import von Basisdaten aus den oben genannten PDMS-Systemen und anschließende Ergänzung der Medikamenten-Bibliothek | Information | ja/nein/Angabe des jeweiligen PDMS
169 | Datenformat zum Import von Medikamenten-Daten in die Medikamenten-Bibliothek | Information | Angabe
170 | Datenformat zum Export von Medikamenten-Daten aus der Medikamenten-Bibliothek | Information | Angabe
171 | Einrichtung und Verwendung der Medikamenten-Bibliothek funktional und zeitlich unabhängig von der Lieferung der Pumpen ohne Mehrkosten | Information | ja/nein
172 | Ist die Konfiguration der Medikamentendatenbank über das Einspielen kommerzieller Datenbanken z.B. via PZN möglich? Wenn ja, welche? | Information | ja/nein/Aufzählung
173 | Konfiguration der Bibliothek für einzelne Organisationseinheiten möglich? | Information | ja/nein
174 | Ist das Aufspielen organisationseinheitspezifischer Bibliotheken auf die Pumpen über Konnektion / Lokalisierung im Ordnungssystem möglich? | Information | ja/nein
175 | Parameter je Medikament: | Überschrift
176 | Anzeige von Medikamenten-Name mit mindestens 20 Zeichen (Angabe der Zeichenanzahl) | Information | ja/nein/Angabe
177 | Anzeige von Medikamenten-Namen von Mischungen mit mindestens 20 Zeichen (Angabe der Zeichenanzahl) | Information | ja/nein/Angabe
178 | Anzeige des Wirkstoffs | Information | ja/nein
179 | Anzeige der Wirkstoffe bei Mischungen | Information | ja/nein
180 | farbliche Kodierung Wirkstoff-Gruppe gemäß ISO / DIVI-Vorgabe | Information | ja/nein
181 | farbliche Kodierung Wirkstoff-Gruppe bei Mischungen gemäß ISO / DIVI-Vorgabe | Information | ja/nein
182 | maximale Menge Bolusmenge / Bolusrate | Information | ja/nein
183 | Hard-Limit Förder-Rate | Information | ja/nein
184 | Soft-Limit Förder-Rate | Information | ja/nein
185 | Druck-Level / Abschaltdruck | Information | ja/nein
186 | Therapiefunktionen (z.B. volumetrische Modi, Dosiskalkulation) | Information | ja/nein/Aufzählung
187 | Therapiefunktion Intervall-Bolus mit programmierbaren Parametern (z.B. PIEB) | Information | ja/nein/Aufzählung
188 | Therapiefunktion Programm-Modus mit programmierbaren Parametern | Information | ja/nein/Aufzählung
189 | zentrale Anzeige / zentrales Alarm-Management | Überschrift
190 | Vernetzung der einzelnen Pumpen (Aufteilung nach einzelnen Stationen / Funktionsbereichen) | Information | ja/nein
191 | Medikamenten-Name aktuelle Förderung je Pumpe | Information | ja/nein
192 | Förderrate aktuelle Förderung je Pumpe | Information | ja/nein
193 | Betriebszusstand je Pumpe | Information | ja/nein
194 | Restlaufzeit je Pumpe (in Minuten bei aktuell eingesteller Förderrate) | Information | ja/nein
195 | Voralarm-Meldung je Pumpe (optisch / akustisch / Text) | Information | ja/nein
196 | Alarm-Meldungen je Pumpe (optisch / akustisch / Text) | Information | ja/nein
197 | Abschaltung des an die Zentrale weitergeleiteten Alarms vom Quell-Bettplatz aus möglich | Information | ja/nein
198 | zentrale Anzeige (z. B. am Stützpunkt der Station) | Information | ja/nein
199 | mit Zuordnung der Daten zu Station / Zimmer / Bett / Patient | Information | ja/nein
200 | Unterscheidung / Clusterung nach Infusionsspritzenpumpen und Infusionspumpen | Information | ja/nein
201 | zentrale Anzeige technischer Alarme aller per Netzwerk verbundener Pumpen auf Thin-Clients im Kliniknetzwerk | Information | ja/nein
202 | Instandhaltung | Überschrift
203 | Schulung von bis zu 10 Mitarbeitenden der lokalen Medizintechnikabteilung über die Vertragslaufzeit | Information | ja/nein
204 | Ersatzteilverfügbarkeit innerhalb von 24 Stunden (arbeitstäglich von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr) | Information | ja/nein
205 | Ersatzteil-Lagerung innerhalb von Europa | Information | ja/nein
206 | Ersatzteil-Lagerung innerhalb von Deutschland oder direkt angrenzenden Nachbarländern | Information | ja/nein
207 | In welchen Abständen ist die STK der Pumpen erforderlich? (Angabe in Monaten) | Information | Angabe
208 | In welchen Abständen ist die STK der Ordnungssysteme erforderlich? (Angabe in Monaten) | Information | Angabe
209 | In welchen Abständen ist die STK sonstiger Komponenten erforderlich? (Angabe in Monaten) | Information | Angabe
210 | Wie lange ist die typische zu erwartende Betriebslebensdauer der Pumpen und Zusatzkomponenten? (Angabe in Jahren) | Information | Angabe
211 | IT-Pflege für Soft- und Hardware für alle Pumpen und sonstige benötigte Systemkomponenten | Überschrift
212 | Software Patches und Updates über die gesamte Vertragsdauer ohne Mehrkosten enthalten | Information | ja/nein
213 | - Inklusive aller Sub-Systeme, nachgeschalteter Softwaren und Treibern | Information | ja/nein
214 | Betriebssystem Patches und Updates über die gesamte Vertragsdauer ohne Mehrkosten enthalten | Information | ja/nein
215 | jeder Schulungsaufwand, der durch notwendige Änderungen entsteht, ist ohne Mehrkosten enthalten | Information | ja/nein
216 | Bearbeiten und Lösen von gemeldeten Software-Fehlern (Bug-Fixes) (Reaktionszeit <48h - Lösen in Abhängigkeit gesetzlicher Vorgaben) | Information | ja/nein
217 | Anbieten des Software-Supports über Fernwartung unter Verwendung des vom Auftraggeber vorgegeben Fernwartungsstandards (aktuell VPN) | Information | ja/nein
218 | aktueller Virenscanner/Firewall über die gesamte Vertragsdauer der Instandhaltung bei Cloudinstallation | Information | ja/nein
219 | Infusionsspritzenpumpe | Überschrift
220 | Verwendung der Infusionsspritzenpumpe für: | Überschrift
221 | kontiniuerliche Applikation | Information | ja/nein
222 | Ramp / Taper | Information | ja/nein
223 | TIVA | Information | ja/nein
224 | PCA | Information | ja/nein
225 | TCI (mind. Schnider und Minto) | Information | ja/nein
226 | Bitte weitere vorhandene TCI-Modelle benennen | Information | Aufzählung
227 | Ist die Pumpe in der Lage pharmakokinetische/pharmakodynamische Modelle graphisch zu visualisieren und eine Plasma- sowie Effect-Site-Konzentration auszugeben? | Information | ja/nein
228 | Ist die Pumpe in der Lage aufgrund entsprechender Eingaben aus einer Dosisrate pharmakokinetische/pharmakodynamische Modelle graphisch zu visualisieren und eine Plasma- sowie Effect-Site-Konstration auszugeben? | Information | ja/nein
229 | Plasma-Ziel-Level (Ziel Plasma-Konzentration) | Information | ja/nein
230 | Wirkort-Ziel-Level (Effect-Site Konzentration) | Information | ja/nein
231 | enterale Ernährung (TPN) | Information | ja/nein
232 | Ist die Applikation von CMR-Substanzen möglich? | Information | ja/nein
233 | Ist die Applikation von Radiopharmaka möglich? | Information | ja/nein
234 | Anwendung in der Neonatologie | Information | ja/nein
235 | Förderrate von </= 0,1 ml/h bis mind. >/= 800 ml/h | Information | ja/nein
236 | Skalierung der Förderrate einstellbar in Schritten zu </= 0,1 ml/h | Information | ja/nein
237 | Skalierung der Förderrate einstellbar in Schritten zu </= 0,01 ml/h im Bereich von 0,01 ml/h bis mind. 99 ml/h | Information | ja/nein
238 | Abweichung Förderrate maximal 2% (+/-) laut EN 60601-2-24 | Information | ja/nein
239 | automaitsche Dosiskalkulation | Information | ja/nein
240 | automatische Förderratenberechnung | Information | ja/nein
241 | Änderung der Förderrate ohne Unterbrechung der Förderung | Information | ja/nein
242 | Möglichkeit zur Berechnung der Förderrate auf Basis Zeitvorgabe und Volumen-Vorgabe | Information | ja/nein
243 | Einstellung Förderrate nach Zeit in mg/min / µm/min / mg/h / µm/h | Information | ja/nein
244 | Einstellung Förderrate nach Gewicht und Zeit in mg/kg/min / µm/kg/min / mg/kg/h / µm/kg/h | Information | ja/nein
245 | Einstellung Förderrate nach Gewicht und Zeit in Units | Information | ja/nein
246 | automatische KVO-Funktion einstellbar von </= 0,1 ml/h bis mind. >/= 3 ml/h und speicherbar | Information | ja/nein
247 | integrierter Schutz vor versehentlicher Applikation durch Kontakt mit Spritzen-Antrieb der Infusionsspritzenpumpe | Information | ja/nein
248 | Fortsetzung einer Medikamenten-Applikation mit mehreren Spritzenpumpen in Reihe geschaltet (Take-Over-Funktion) | Information | ja/nein
249 | Befüllung eines neuen Infusionssystems über direkte Funktionstaste | Information | ja/nein
250 | IP-Schutzklasse mindestens IP 32 | Information | ja/nein
251 | IP-Schutzklasse benennen | Information | ja/nein
252 | Nennen Sie die Betriebsbedingungen des Systems unter Berücksichtigung von Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit (kondensierend, nicht kondensierend) | Information | Angabe
253 | Nennen Sie die Lagerbedingungen des Systems unter Berücksichtigung von Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit (kondensierend, nicht kondensierend) | Information | Angabe
254 | Ist das System für die Verwendung in bodengebundenen (Rettungs-) Fahrzeugen zugelassen (ITW, NAW, NEF, RTW, KTW, etc.), u.a. Montage an Fahrtragen-Systemen / Transportinkubatoren? | Information | Angabe/Bedingungen/Zertifikat
255 | Ist das System für die Verwendung in luftgebundenen (Rettungs-) Fahrzeugen zugelassen (ITH, RTH, Ambulanzjet etc.), u.a. Montage an Tragensysteme / Transportinkubatoren? | Information | Angabe/Bedingungen/Zertifikat
256 | Ist das System für die Verwendung auf Schiffen zugelassen (Seenotrettungskreuzer, Marine etc.)? | Information | Angabe/Bedingungen/Zertifikat
257 | Ist das System für die Verwendung in Druck- bzw. Tauchkammern zugelassen (Gesamtdruck max. 6 bar, entspricht ca. 50 m Wassertiefe) , z.B. im Rahmen der hyperbaren O2-Therapie? | Information | Angabe/Bedingungen/Zertifikat
258 | Dosis-Berechnung | Überschrift
259 | automatische Berechnung der Förderrate nach Zeit in mindestens folgenden Einheiten: mg / µg / ng / IE / mmol | Information | ja/nein
260 | automatische Berechnung der Förderrate nach Gewicht in mindestens folgenden Einheiten: mg / µg / ng / IE / mmol | Information | ja/nein
261 | automatische Berechnung der Förderrate nach Zeit in Units | Information | ja/nein
262 | Abschaltdruck | Überschrift
263 | automatischer Druckabbau bei Erreichen des eingestellten Verschlussdrucks | Information | ja/nein
264 | Abschaltdruck einstellbar und speicherbar | Information | ja/nein
265 | Ist ein Standard Abschaltdruck einstellbar der nach Therapieende wieder aktiviert wird? | Information | ja/nein
266 | Ist ein Standard Abschaltdruck einstellbar der nach Ausschalten der Pumpe wieder aktiviert wird? | Information | ja/nein
267 | In welchen Stufen ist der Abschaltdruck einstellbar (Angabe in mmHg) | Information | Angabe
268 | Bolus-Applikation | Überschrift
269 | Bolus-Volumen für jedes Medikament konfigurierbar und in Medikamenten-Biblioliotk gespeichert | Information | ja/nein
270 | Bolus-Gabe unterbricht eingestellte Förderrate | Information | ja/nein
271 | Einstellung Bolus-Rate unterbricht eingestellte Förderrate nicht | Information | ja/nein
272 | Bolus-Volumen einstellbar von </= 1 ml bis mind. >/= 50 ml | Information | ja/nein
273 | Bolus-Rate von </= 1 ml/h bis mind. >/= 1.000 ml/h | Information | ja/nein
274 | Bolus-Rate skalierbar in Schritten zu 1 ml | Information | ja/nein
275 | Bolus-Gabe auch ohne Volumenvorwahl | Information | ja/nein
276 | Wie hoch ist die Bolusgenauigkeit bei einem Bolus </= 1ml | Information | Angabe
277 | Wie hoch ist die Bolusgenauigkeit bei einem Bolus >/= 1ml | Information | Angabe
278 | Anzeige Förderrate und Bolus-Förderrate parallel | Information | ja/nein
279 | begrenzbares Bolus-Volumen | Information | ja/nein
280 | vorwählbares Bolus-Volumen | Information | ja/nein
281 | einstellbare Bolus-Dauer | Information | ja/nein
282 | automatische Berechnung Bolusrate nach Eingabe Bolus-Volumen und Bolus-Zeit | Information | ja/nein
283 | Einstellung eines vordefinierten (Dosis und Zeit) gewichtsbezogenen Initialbolus ohne das eine Erhaltungsrate läuft | Information | ja/nein
284 | Schutz vor ungewollter (manueller) Bolus-Applikation durch automatisches Heranfahren des Spritzen-Antriebs der Infusionsspritzenpumpe | Information | ja/nein
285 | Anzeigeparameter auf Display | Überschrift
286 | Betriebszustand | Information | ja/nein
287 | Medikamentenbibliothek mit Medikamentenname nach ISO-Norm/DIVI-Standard, sowie Hard- und Software-Limit | Information | ja/nein
288 | Förderung / Applikation (z. B. als segmentierte Fortschrittsanzeige) | Information | ja/nein
289 | Warnungen | Information | ja/nein
290 | Förderdauer und bereits gefördertes Volumen | Information | ja/nein
291 | Akku-Kapazität (als Prozent und Zeit verbleibende Kapazität) | Information | ja/nein
292 | Anzeige Ladevorgang | Information | ja/nein
293 | Parameter zur Einstellung der Dosisrate | Information | ja/nein
294 | Volumen und Zeit | Information | ja/nein
295 | Restvolumen | Information | ja/nein
296 | Restzeit | Information | ja/nein
297 | Druck | Information | ja/nein
298 | Warnungen (optisch / akustisch / Text) | Überschrift
299 | Zustand Akku (laufender Ladevorgang / aktuelle Kapazität / Warnung bei geringer Akku-Laufzeit) | Information | ja/nein
300 | Zustand Spritze (fast leer / leer / falsche Spritze / Spritze fehlerhaft positioniert) | Information | ja/nein
301 | Volumenvorwahl (fast erreicht / erreicht) | Information | ja/nein
302 | automatische Überwachung von Druckschwankungen | Information | ja/nein
303 | Druck-Level in mindestens drei Stufen (Gegendruck / Verschluss) | Information | ja/nein
304 | Druck-Level mit einstellbarer Grenze mit Abbruch der Förderung | Information | ja/nein
305 | technischer Fehler / Defekt (vollautomatische Überwachung der Funktionen) | Information | ja/nein
306 | regelbare und speicherbare Lautstärke der akustischen Alarmierung | Information | ja/nein
307 | Unterscheidung nach Voralarmen und Alarmen | Information | ja/nein
308 | Unterscheidung nach medizinischen und technischen Alarmen | Information | ja/nein
309 | Möglichkeit zur Priorisierung von Alarmen | Information | ja/nein
310 | Akku | Überschrift
311 | Akku-Kapaztität ausreichend für mind. 8 Stunden Betrieb bei 25 ml/h Förderrate | Information | ja/nein
312 | Akku-Kapaztität ausreichend für mind. 8 Stunden Betrieb bei 5 ml/h Förderrate (Angabe der tatsächlichen Zeit bei 5ml/h Förderrate und Testbedingung unter Angabe von Spritzentyp, Umgebungstemperatur, etc.) | Information | ja/nein/Angabe
313 | Angabe der Ladedauer des Akkus von 0% auf 100% | Information | Angabe
314 | chemische Zusammensetzung des Akkus | Information | Angabe
315 | Verwendung Lithium-Ionen Akkus? | Information | ja/nein
316 | Schnittstellen | Überschrift
317 | Verbindung zu Ordnungssystem (Strom / Netzwerk) | Information | ja/nein
318 | Anschluss-Möglichkeit für Scan-Device (z. B. Handheld über WLAN) zur Ergänzung der integrierten Medikamenten-Bibliothek | Information | ja/nein
319 | Anschluss-Möglichkeit für Scan-Device (z. B. Handheld über WLAN) zum Abgleich Verordnung | Information | ja/nein
320 | integrierte WLAN-Schnittstelle | Information | ja/nein
321 | Verschlüsselungsprotokoll gemäß o.g. IT-Konzept wird eingehalten | Information | ja/nein/Angabe
322 | Verbrauchsartikel | Überschrift
323 | Verwendung von Spritzen unterschiedlicher Hersteller ab 5 ml bis mind. 50 ml | Information | ja/nein
324 | automatische Erkennung der eingelegten Spritzengröße | Information | ja/nein
325 | Menu-geführte Auswahl der Spritzentypen | Information | ja/nein
326 | vordefinierbare Auswahlmöglichkeit der Spritzentypen in den Konfigurationsdaten | Information | ja/nein
327 | Hersteller Verbrauchsartikel: | Information | Angabe
328 | Modell/Typ: | Information | Angabe
329 | Monat und Jahr der Markteinführung | Information | Angabe
330 | letzter Softwarerelease (Version und Datum) | Information | Angabe
331 | frühestmögliche Lieferzeit in Kalenderwochen nach Auftragserteilung / Staffelung 250 Stück | Information | Angabe
332 | Infusionspumpe | Überschrift
333 | Verwendung der Infusionspumpe für: | Überschrift
334 | kontiniuerliche Applikation | Information | ja/nein
335 | Ramp / Taper verfügbar? | Information | ja/nein
336 | PCA verfügbar? | Information | ja/nein
337 | TCI (mind. Schnider und Minto) | Information | ja/nein
338 | Bitte weitere vorhandene TCI-Modelle benennen | Information | Aufzählung
339 | Ist die Pumpe in der Lage pharmakokinetische/pharmakodynamische Modelle graphisch zu visualisieren und eine Plasma- sowie Effect-Site-Konzentration auszugeben? | Information | ja/nein
340 | Ist die Pumpe in der Lage aufgrund entsprechender Eingaben aus einer Dosisrate pharmakokinetische/pharmakodynamische Modelle graphisch zu visualisieren und eine Plasma- sowie Effect-Site-Konstration auszugeben? | Information | ja/nein
341 | enterale Ernährung (TPN) | Information | ja/nein
342 | Ist die Applikation von CMR-Substanzen möglich? | Information | ja/nein
343 | Ist die Applikation von Radiopharmaka möglich? | Information | ja/nein
344 | Anwendung in der Neonatologie | Information | ja/nein
345 | Förderrate von </= 0,1 ml/h bis mind. >/= 1.000 ml/h | Information | ja/nein
346 | Skalierung der Förderrate einstellbar in Schritten zu </= 0,1 ml/h | Information | ja/nein
347 | Abweichung Förderrate maximal 3% (+/-) laut EN 60601-2-24 | Information | ja/nein
348 | automaitsche Dosiskalkulation | Information | ja/nein
349 | automatische Förderratenberechnung | Information | ja/nein
350 | Änderung der Förderrate ohne Unterbrechung der Förderung | Information | ja/nein
351 | Möglichkeit zur Berechnung der Förderrate auf Basis Zeitvorgabe und Volumen-Vorgabe | Information | ja/nein
352 | Einstellung Förderrate nach Zeit in mg/min / µm/min / mg/h / µm/h | Information | ja/nein
353 | Einstellung Förderrate nach Gewicht und Zeit in mg/kg/min / µm/kg/min / mg/kg/h / µm/kg/h | Information | ja/nein
354 | Einstellung Förderrate nach Gewicht und Zeit in Units | Information | ja/nein
355 | automatische KVO-Funktion einstellbar von </= 0,1 ml/h bis mind. >/= 3 ml/h und speicherbar | Information | ja/nein
356 | Betrieb der Pumpen ohne Tropfensensor | Information | ja/nein
357 | Verhinderung des Leerlaufens des Infusionssystems (unabhängig von Geräte-Einstellungen) | Information | ja/nein
358 | Free-Flow-Schutz (z. B. über Klemme) | Information | ja/nein
359 | Luftdetektor | Information | ja/nein
360 | In welchem Bereich kann die Luftmenge für einen kumulativen Luftalarm angepasst werden? ( Angabe in ml) | Information | Angabe
361 | In welchem Bereich kann die Luftmenge für einen Bolus-Luftalarm angepasst werden? ( Angabe in ml) | Information | Angabe
362 | Upstream-Detektor (Unterdruck Infusionssystem) | Information | ja/nein
363 | Befüllung eines neuen Infusionssystems über direkte Funktionstaste | Information | ja/nein
364 | IP-Schutzklasse mindestens IP 32 | Information | ja/nein
365 | IP-Schutzklasse benennen | Information | Angabe
366 | Nennen Sie die Betriebsbedingungen des Systems unter Berücksichtigung von Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit (kondensierend, nicht kondensierend) | Information | Angabe
367 | Nennen Sie die Lagerbedingungen des Systems unter Berücksichtigung von Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit (kondensierend, nicht kondensierend) | Information | Angabe
368 | Ist das System für die Verwendung in bodengebundenen (Rettungs-) Fahrzeugen zugelassen (ITW, NAW, NEF, RTW, KTW, etc.), u.a. Montage an Fahrtragen-Systemen / Transportinkubatoren? | Information | Angabe/Bedingungen/Zertifikat
369 | Ist das System für die Verwendung in luftgebundenen (Rettungs-) Fahrzeugen zugelassen (ITH, RTH, Ambulanzjet etc.), u.a. Montage an Tragensysteme / Transportinkubatoren? | Information | Angabe/Bedingungen/Zertifikat
370 | Ist das System für die Verwendung auf Schiffen zugelassen (Seenotrettungskreuzer, Marine etc.)? | Information | Angabe/Bedingungen/Zertifikat
371 | Ist das System für die Verwendung in Druck- bzw. Tauchkammern zugelassen (Gesamtdruck max. 6 bar, entspricht ca. 50 m Wassertiefe) , z.B. im Rahmen der hyperbaren O2-Therapie? | Information | Angabe/Bedingungen/Zertifikat
372 | Dosis-Berechnung | Überschrift
373 | automatische Berechnung der Förderrate nach Zeit in mindestens folgenden Einheiten: mg / µg / ng / IE / mmol | Information | ja/nein
374 | automatische Berechnung der Förderrate nach Gewicht in mindestens folgenden Einheiten: mg / µg / ng / IE / mmol | Information | ja/nein
375 | automatische Berechnung der Förderrate nach Zeit in Units | Information | ja/nein
376 | Berechnung nach DuBois-Formel | Information | ja/nein
377 | Abschaltdruck | Überschrift
378 | automatischer Druckabbau bei Erreichen des eingestellten Verschlussdrucks | Information | ja/nein
379 | Abschaltdruck einstellbar und speicherbar | Information | ja/nein
380 | Ist ein Standard Abschaltdruck einstellbar der nach Therapieende wieder aktiviert wird? | Information | ja/nein
381 | Ist ein Standard Abschaltdruck einstellbar der nach Ausschalten der Pumpe wieder aktiviert wird? | Information | ja/nein
382 | In welchen Stufen ist der Abschaltdruck einstellbar (Angabe in mmHg) | Information | Angabe
383 | Bolus-Applikation | Überschrift
384 | Bolus-Volumen für jedes Medikament konfigurierbar und in Medikamenten-Biblioliotk gespeichert | Information | ja/nein
385 | Bolus-Gabe unterbricht eingestellte Förderrate | Information | ja/nein
386 | Einstellung Bolus-Rate unterbricht eingestellte Förderrate nicht | Information | ja/nein
387 | Bolus-Volumen einstellbar von </= 1 ml bis mind. >/= 99 ml | Information | ja/nein
388 | Bolus-Rate von </= 1 ml/h bis mind. >/= 1.000 ml/h | Information | ja/nein
389 | Bolus-Rate skalierbar in Schritten zu 1 ml | Information | ja/nein
390 | Bolus-Gabe auch ohne Volumenvorwahl | Information | ja/nein
391 | Wie hoch ist die Bolusgenauigkeit bei einem Bolus </= 1ml | Information | Angabe
392 | Wie hoch ist die Bolusgenauigkeit bei einem Bolus >/= 1ml | Information | Angabe
393 | Anzeige Förderrate und Bolus-Förderrate parallel | Information | ja/nein
394 | begrenzbares Bolus-Volumen | Information | ja/nein
395 | vorwählbares Bolus-Volumen | Information | ja/nein
396 | einstellbare Bolus-Dauer | Information | ja/nein
397 | automatische Berechnung Bolusrate nach Eingabe Bolus-Volumen und Bolus-Zeit | Information | ja/nein
398 | Schutz vor ungewollter Bolus-Applikation durch Heranfahren des Spritzen-Antriebs der Infusionsspritzenpumpe | Information | ja/nein
399 | automatischer Abgleich Förderrate zu Bolusrate | Information | ja/nein
400 | Anzeigeparameter auf Display | Überschrift
401 | Betriebszustand | Information | ja/nein
402 | Medikamentenbibliothek mit Medikamentenname nach ISO-Norm/DIVI-Standard, sowie Hard- und Software-Limit | Information | ja/nein
403 | Förderung / Applikation (z. B. als segmentierte Fortschrittsanzeige) | Information | ja/nein
404 | Warnungen | Information | ja/nein
405 | Förderdauer und bereits gefördertes Volumen | Information | ja/nein
406 | Akku-Kapazität (als Prozent und Zeit verbleibende Kapazität) | Information | ja/nein
407 | Anzeige Ladevorgang | Information | ja/nein
408 | Parameter zur Einstellung der Dosisrate | Information | ja/nein
409 | Volumen und Zeit | Information | ja/nein
410 | Restvolumen | Information | ja/nein
411 | Restzeit | Information | ja/nein
412 | Druck | Information | ja/nein
413 | Warnungen (optisch / akustisch / Text) | Überschrift
414 | Zustand Akku (laufender Ladevorgang / aktuelle Kapazität / Warnung bei geringer Akku-Laufzeit) | Information | ja/nein
415 | Zustand Spritze (fast leer / leer / falsche Spritze / Spritze fehlerhaft positioniert) | Information | ja/nein
416 | Volumenvorwahl (fast erreicht / erreicht) | Information | ja/nein
417 | Druck-Frühwarnsystem mit Überwachung von Druckschwankungen | Information | ja/nein
418 | Druck-Level in mindestens drei Stufen (Gegendruck / Verschluss) | Information | ja/nein
419 | Druck-Level mit einstellbarer Grenze mit Abbruch der Förderung | Information | ja/nein
420 | technischer Fehler / Defekt (vollautomatische Überwachung der Funktionen) | Information | ja/nein
421 | regelbare und speicherbare Lautstärke der akustischen Alarmierung | Information | ja/nein
422 | Unterscheidung nach Voralarmen und Alarmen | Information | ja/nein
423 | Unterscheidung nach medizinischen und technischen Alarmen | Information | ja/nein
424 | Möglichkeit zur Priorisierung von Alarmen | Information | ja/nein
425 | Akku | Überschrift
426 | Akku-Kapaztität ausreichend für mind. 8 Stunden Betrieb bei 25 ml/h Förderrate | Information | ja/nein
427 | Akku-Kapaztität ausreichend für mind. 8 Stunden Betrieb bei 5 ml/h Förderrate (Angabe der tatsächlichen Zeit bei 5ml/h Förderrate und Testbedingung unter Angabe von Infusionsset, Umgebungstemperatur, etc.) | Information | ja/nein/Angabe
428 | Angabe der Ladedauer des Akkus von 0% auf 100% | Information | Angabe
429 | chemische Zusammensetzung des Akkus | Information | Angabe
430 | Verwendung Lithium-Ionen Akkus? | Information | ja/nein
431 | Schnittstellen | Überschrift
432 | Verbindung zu Ordnungssystem (Strom / Netzwerk) | Information | ja/nein
433 | Anschluss-Möglichkeit für Scan-Device (z. B. Handheld über WLAN) zur Ergänzung der integrierten Medikamenten-Bibliothek | Information | ja/nein
434 | Anschluss-Möglichkeit für Scan-Device (z. B. Handheld über WLAN) zum Abgleich Verordnung | Information | ja/nein
435 | integrierte WLAN-Schnittstelle | Information | ja/nein
436 | Verschlüsselungsprotokoll gemäß o. g. IT-Konzept wird eingehalten | Information | ja/nein
437 | Verbrauchsartikel | Überschrift
438 | Infusionsleitung und Pumpenelement Hersteller- und pumpenspezifisch | Information | ja/nein
439 | Klemme für Free-Flow-Schutz als Einmal-Artikel | Information | ja/nein
440 | Hersteller Verbrauchsartikel: | Information | Angabe
441 | Modell/Typ: | Information | Angabe
442 | frühestmögliche Lieferzeit in Kalenderwochen nach Auftragserteilung / Staffelung 100 Stück | Information | Angabe
443 | Kompatibilitätsliste für Verbrauchsartikel | Überschrift
444 | Kompatibilitätsliste des Materials, das für die Infusionstherapie gerätebezogen empfohlen wird ( für Verbrauchsmaterial) | Information | Angabe
445 | Angabe, inwieweit die (Luer-) Konnektoren des Verbrauchsmateriales alkoholfest sind, auch unter Okklusion (70% Isopropylalkohol, z.B. Curos Desinfektionskappen) | Information | Angabe
446 | Angabe, inwieweit Ihre Verbrauchsmaterialien DEHP frei sind | Information | Angabe
447 | Verfügbarkeit von farbkodierten Leitungen gem. DIVI-Standard | Information | Angabe
448 | Angabe, ob Verbrauchsmaterialien für liposomale Chemotherapeutika geeignet (z.B. Mifamurtid, Irinotecan, Doxorubicin, Paclitaxel) | Information | Angabe
449 | Angabe, ob die Verbrauchsmaterialien fettresistent sind (MCT/LCT) | Information | Angabe
450 | Angabe, ob die Verbrauchsmaterialien CMR-geeignet sind | Information | Angabe